ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ
	[bookmark: _Hlk204175993]Producent:
Model:	
Kraj pochodzenia:

Mammograf fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2025

	Lp
	Opis parametru
	Wymagany
	Oferowany
	Punktacja

	1. 
	Aparat mammograficzny z cyfrowym detektorem obrazu, w pełni cyfrowy (nie dopuszcza się aparatu ucyfrowionego zarówno CR i jak DR)
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA

	1. 
	Generator wysokoczęstotliwościowy
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Moc wyjściowa generatora min. 5 kW
	TAK (podać)
	
	Bez punktacji

	1. 
	Zakres wysokiego napięcia
	min. 23 - 49kV
	
	Bez punktacji

	1. 
	Dokładność regulacji napięcia, skok max co 1kV
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Maksymalna wartość  obciążenia prądowo – czasowego
	min. 500 mAs
	
	Bez punktacji

	1. 
	Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego +/-10%
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj filtra, materiał anody oraz siły ucisku i wysokości płytki uciskowej
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Maksymalny prąd
	-małego ogniska min 40mA
-dużego ogniska min. 100mA
	
	Bez punktacji

	1. LAMPA RENTGENOWSKA

	1. 
	Anoda wirująca
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Materiał anody
	Podać
	
	Bez punktacji

	1. 
	Lampa jedno- lub dwukątowa
	TAK (podać)
	
	Bez punktacji

	1. 
	Prędkość wirowania anody
	min. 5000 obr/min
	
	Bez punktacji

	1. 
	Pojemność cieplna anody
	min. 230 kHU
	
	Bez punktacji

	1. 
	Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z  IEC 60336 metodą szczelinową
	max. 0.1 mm
	
	Bez punktacji

	1. 
	Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową
	max. 0.3 mm
	
	Bez punktacji

	1. 
	Filtry dodatkowe - minimum dwa dla badań 2D
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. AUTOMATYKA

	1. 
	Automatyka kontroli ekspozycji AEC
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Wymagane tryby pracy: w pełni automatyczny, ręczny wybór parametrów ekspozycji
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Automatyka doboru filtrów
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Automatyczna kontrola kompresji, min. dwustopniowa 
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Ręczna kontrola kompresji
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji, z możliwością wyłączenia tej funkcji przez użytkownika
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Kolimacja automatyczna i kolimacja ręczna
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. STATYW MAMMOGRAFICZNY

	1. 
	Statyw wolnostojący
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Generator zabudowany w statyw mammografu
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego)
	min. 71 - 140 cm
	
	Bez punktacji

	1. 
	Zmotoryzowany obrót głowicy w całym zakresie
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Zakres obrotu głowicy
	min. 350º
	
	Bez punktacji

	1. 
	Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole)
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Cyfrowe wyświetlacze po obydwu stronach statywu wyświetlające co najmniej kąt, grubość uciśnięcia piersi oraz siłę uciśnięcia


	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Odległość ognisko - detektor obrazu (SID)
	min. 66 cm
	
	≥ 68 cm – 5 pkt
< 68 cm – 0 pkt

	1. 
	Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1.5x i 1.8x
	TAK (podać)
	
	Bez punktacji

	1. 
	Zestaw do zdjęć powiększonych montowany bez konieczności zdejmowania osłony detektora (osłona detektora na stałe zintegrowana z stolikiem detektora)
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt

	1. 
	Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół  ręcznie (przyciski i/lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu).  Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła.
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Komplet płytek uciskowych dla wszystkich formatów ekspozycji 
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja)
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Płytka uciskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) przesuwanie płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora  w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO).
	TAK/NIE
Podać
	
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt

	1. 
	Pole obrazowania przesuwa się automatycznie wraz z przesuwem płytki uciskowej do formatu obrazowania min 18 x 23 cm
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Osłona twarzy pacjentki
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. DETEKTOR CYFROWY

	1. 
	Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku w technologii TFT, o wymiarach  min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm, min. 23 cm x 29 cm
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej)
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Matryca detektora promieniowania rentgenowskiego dla maksymalnego formatu obrazowania
	Min. 2400 x 3000 pikseli
	
	Bez punktacji

	1. 
	Rozmiar piksela (bok piksela)
	max. 85µm
	
	≤ 75 µm – 5 pkt
>75 µm – 0 pkt

	1. 
	Zakres dynamiki detektora
	min. 14bit
	
	Bez punktacji

	1. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Automatyczne wysuwanie kratki przeciwrozproszeniowej do zdjęć z powiększeniem
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi 
	max.30 s
	
	Bez punktacji

	1. 
	Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji, a wyświetleniem obrazu na monitorze 
	max. 8 s
	
	Bez punktacji

	1. 
	Informacje podczas ekspozycji zbierane z powierzchni detektora jednoczasowo, a nie na zasadzie skanowania detektora 
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. FUNKCJA TOMOSYNTEZY

	1. 
	Funkcjonalność tomosyntezy realizowana poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie  wykonujące rekonstrukcję wolumetryczną 3D
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Czas wykonania skanu tomosyntezy (niezależnie od grubości i gęstości piersi) dla wszystkich trybów tomosyntezy 
	max. 10s
	
	< 4s – 5 pkt
≥ 4s – 0 pkt

	1. 
	Zakres kątowy skanu tomosyntezy
	min. ±7.5°

	
	Bez punktacji

	1. 
	Wymagana ilość projekcji uzyskanych w badaniu tomosyntezy
	Min. 15
	
	Bez punktacji

	1. 
	Ruch lampy podczas tomosyntezy płynny lub skokowy
	TAK (podać)
	
	Bez punktacji

	1. 
	Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy
	max.1 mm
	
	Bez punktacji

	1. 
	Nieruchoma osłona względem twarzy pacjentki podczas badań z tomosyntezą (z fabrycznie montowanym uchwytem) dla wszystkich trybów tomosyntezy jeśli system posiada więcej niż jeden. Z możliwością odsuwania zamontowanej osłony od pacjentki w kierunku statywu w celu łatwiejszego pozycjonowania
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt

	1. STACJA AKWIZYCYJNA

	1. 
	Komputer z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Stacja akwizycyjna stale zintegrowana z podłożem (nie dopuszcza się stacji jezdnych)
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	UPS do podtrzymywania zasilania zabudowany w stację akwizycyjną
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Elektroniczna regulacja wysokości pulpitu stacji akwizycyjnej 
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Możliwość eksponowania przyciskiem ręcznym i nożnym
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	System operacyjny 
	TAK (podać)
	
	Bez punktacji

	1. 
	Pamięć operacyjna RAM
	min. 16GB
	
	Bez punktacji

	1. 
	Pojemność dysku twardego
	min. 1 TB
	
	Bez punktacji

	1. 
	Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora
	min. 20 000
	
	Bez punktacji

	1. 
	Monitor obsługowy do wyświetlania obrazów LCD min. 20’’ i min. 2Mpix. Skalibrowany w standardzie DICOM lub równoważny monitor diagnostyczny spełniający normę DICOM i zapewniający rozdzielczość co najmniej 2 Mpix
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Wyświetlenie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Możliwość podejrzenia zdjęć archiwalnych
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	W przypadku pomyłki technika, możliwość edycji zdjęcia po wykonaniu ekspozycji (możliwość zmiany strony i projekcji) oraz możliwość przenoszenia zdjęć między pacjentami
	TAK
	
	Bez punktacji 

	1. 
	Interfejs sieciowy z funkcjonalnością :
· DICOM Send
· DICOM Storage Commitment,
· DICOM Basic Print,
· DICOM Storage
· DICOM ModalityWorklist,

	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem DicomWorklist)
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i DVD w formacie DICOM
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Możliwość importu na stacji akwizycyjnej wcześniejszych badań pacjenta z CD i DVD
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. STACJA OPISOWA

	1. 
	Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Oprogramowanie stacji tego samego producenta co mammografu
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	System operacyjny
	TAK (podać)
	
	Bez punktacji

	1. 
	Pamięć operacyjna RAM
	min. 32 GB
	
	Bez punktacji

	1. 
	Pojemność dysku twardego SSD, RAID 1
	min. 2TB 
	
	Bez punktacji

	1. 
	UPS dobrany mocą do stacji opisowej
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Dwa diagnostyczne monitory medyczne o minimalnych wymaganiach:
- monitory parowane min. 5MPix 
- rozdzielczość min. 2048x2560 pix,
- przekątna min. 21”
- kontrast min. 500:1,
- jasność maksymalna min. 500 cd/m2,
- kąty widzenia min. 170/170,
- certyfikat CE
lub równoważne
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Zwalidowana przez producenta monitora karta grafiki, zapewniająca pracę w standardzie sygnału min. 10 bit
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Oprogramowanie realizujące co najmniej:
· automatyczne umieszczanie na ekranie obrazu CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej,  wyświetlanie obrazu z uwzględnieniem symetrii ułożenia
· prezentację obrazów w pełnej rozdzielczości
· wyświetlanie zalecane przez EUREF – jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki
· porównanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym

	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS przed opisywaniem badań bieżących
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Dedykowana klawiatura mammograficzna z podświetlanymi przyciskami z możliwością regulacji siły świecenia. Piktogramy na klawiaturze odpowiadają piktogramom na oprogramowaniu stacji opisowej. Klawiatura tego samego producenta co stacja opisowa.
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt

	1. 
	Przeglądania obrazów 3D na stanowisku diagnostycznym w formie płaszczyzn z możliwością łączenia warstw. Możliwość zmiany grubości warstw przez radiologa. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Możliwość synchronicznego przeglądania warstw tomosyntezy piersi lewej i prawej 
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. ROZBUDOWA SYSTEMU RADIOLOGICZNEGO PACS/RIS/HIS

	1. 
	Dostawa licencji komunikacji dwukierunkowej dla oferowanych/posiadanych  urządzeń diagnostycznych min. 5 (licencje DICOM/Worklist/Gabinet) producent oprogramowania firma Synektik S.A., 
Cloudimed Sp. z o.o. – koszty zakupu licencji  i usług serwisowych po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapewni dostęp do serwisu dla podłączanych urządzeń diagnostycznych po stronie ich dostawców. Dane kontaktowe i konfiguracyjne niezbędne do poprawnego zintegrowania w/w urządzeń, zostaną przekazane Wykonawcy na etapie analizy przedwdrożeniowej.   
	TAK podać 
	
	Bez punktacji 

	1. 
	Dostawa licencji komunikacji dwukierunkowej dla obsługi teleradiologii po stronie aplikacji PACS/RIS/HIS min. 1 szt. (licencje DICOM/HL7) - producent oprogramowania firma Synektik S.A., Cloudimed Sp. z o.o. – koszty zakupu licencji i usług serwisowych po stronie Wykonawcy. Dane kontaktowe do firmy teleopisowej zostaną przekazane Wykonawcy na etapie analizy przedwdrożeniowej.   
	TAK podać 
	
	Bez punktacji 

	1. 
	Dostawa/Rozbudowa licencji obsługi wolumenu obrazowego PACS online – rozszerzenie licencji wielo-wolumenowej z obecnie posiadanych 12TB do min. 20TB – koszty zakupu licencji i usług serwisowych po stronie Wykonawcy. 
	TAK podać 
	
	Bez punktacji 

	1. 
	Dostawa zintegrowanego systemu monitorowania i wyświetlania dawki promieniowania dla aparatów (min. 4 szt.) wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłania raportu w formacie DICOM - koszty zakupu licencji dla aplikacji PACS jak i usług serwisowych po stronie Wykonawcy. 
	TAK podać 
	
	Bez punktacji 

	1. 
	Dostawa serwera dedykowanego dla instalacji i rozbudowy posiadanego systemu PACS/RIS o parametrach minimalnych:
· Obudowa typu Rack 19” z możliwością instalacji min. 12 dysków 3,5” 
· 1 x CPU Intel Xeon Gold (6442Y 2,6GHz), 24 rdzenie/48 wątków, 16GT/s, 60MB pamięci podręcznej, Turbo, HT (225W),
· 128GB RAM, 
· HDD 5x1,92TB SSD SAS, 
· HDD 3x12TB NLSAS, 
· 2xPSU, 
· 2x1GB ETH, 
· 2x2x10GB SFP+/25GB, 
· 2x960GB M2 SSD, 
· 1xModół umożliwiający pełne zdalne zarządzanie serwerem,
· Windows Server 2025 Standard na 24 core + płyty DVD wraz z możliwością downgrade do 2022, 
· szyny do szafy montażowej  
· 5 lat gwarancji onsite NBD
· Monitor LCD min. 21”
· W okresie min. 60 miesięcy Wykonawca zapewni kompatybilność pracy z systemem Zamawiającego
lub równoważnych
	TAK podać 
	
	Bez punktacji 

	1. 
	Dostawa zasilacza awaryjnego dedykowanego pod potrzeby oferowanego serwera min. 3000VA lub równoważny
	TAK podać 
	
	Bez punktacji 

	1. 
	Gwarancja na dostarczone licencje oraz wykonane usługi serwisowe w zakresie aplikacji i oprogramowania min. 24 miesiące.
	TAK podać 
	
	Bez punktacji 

	1. 
	Gwarancja na dostarczony serer min. 60 miesięcy. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni, że wszystkie dostarczone elementy będą w pełni funkcjonalne i kompatybilne z najnowszymi wersjami oprogramowania, systemów operacyjnych i komponentów systemowych, niezbędnych do realizacji celu wdrożenia.
Wykonawca gwarantuje, że przez cały okres 5 lat nie wystąpi sytuacja, w której dostarczony sprzęt i oprogramowanie nie będzie mogło zostać zaktualizowane do najnowszej wersji, lub wykorzystane z powodu jego niekompatybilności, przestarzałości lub braku wsparcia producenta. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, bezpłatnego usunięcia niezgodności.
	TAK podać 
	
	Bez punktacji 

	1. INNE WYMAGANIA

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem)
	TAK

	
	Bez punktacji

	1. 
	Dokumenty, świadectwa dopuszczające aparat do stosowania na terenie Polski np. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności
	TAK podać

	
	Bez punktacji

	1. 
	Szkolenie techników i lekarzy w zakresie obsługi aparatu (min. 3 lekarzy po 3 godziny szkolenia indywidualnego oraz 6 techników w grupach po 2 osoby 2 x po 5 godzin)
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Gwarancja min. 24mc na mammograf wraz z wyposażeniem
	TAK podać
	
	Bez punktacji

	1. 
	Zestaw fantomów do kontroli jakości w mammografii skryningowej 
Dodatkowe szkolenie z kontroli jakości.
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Wykonanie projektu osłon stałych
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 8 lat
	
	Bez punktacji

	1. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu na terenie kraju.
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Czas reakcji od zgłoszenia awarii (liczone w dniach roboczych)
	Max. 48h
	
	Bez punktacji

	1. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju.
	Max. 5 dni roboczych
	
	Bez punktacji

	1. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy.
	Max. 10 dni roboczych 
	
	Bez punktacji

	1. 
	Karta katalogowa producenta lub oświadczenia oficjalnego dystrybutora na terenie Polski potwierdzające oferowane parametry
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Wykaz punktów serwisowych.
	TAK podać
	
	Bez punktacji

	1. 
	Demontaż nieniszczący starego mammografu i zmagazynowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Fartuchy mammograficzne osłaniające niebadaną pierś  – 2szt
Wieszak na fartuchy.
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Półka na akcesoria mammograficzne
	TAK
	
	Bez punktacji

	1. 
	Usługa migracji danych obrazowych z obecnie posiadanego serwera na nowo dostarczany serwer wraz z aktualizacją aktualnie użytkowanych modułów oprogramowania medycznego PACS/RIS. Koszty usług serwisowych w w/w zakresie po stronie Wykonawcy.
	TAK
	
	Bez punktacji 

	1. 
	W okresie objętym gwarancją Wykonawca zapewni wsparcie serwisowe prowadzone przez dedykowanego pracownika oraz obsługę zgłoszeń bezpośrednio, poprzez kontakt telefoniczny
	TAK
	
	Bez punktacji

	122. 
	Oprogramowanie online do wspomagania wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodnie z RMZ z dnia 12.12.2022 roku. Pomiary i obliczenia, generowanie raportów jednorazowych i raportów zbiorczych z zadanego okresu. Archiwizacja i udostępnianie raportów i związanych z nimi obrazów testowych. Dostęp do archiwum bez ograniczeń czasowych.  Szkolenie użytkowników z wykonywania testów podstawowych kontroli jakości oraz obsługi programu.
	TAK
	
	Bez punktacji 



………………… dnia ………… 2025 r		


					      …………………………………………………………
				 / kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej /
