ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

| Producent: Model: Kraj pochodzenia: Mammograf fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis parametru | Wymagany | Oferowany | Punktacja |
|  | Aparat mammograficzny z cyfrowym detektorem obrazu, w pełni cyfrowy (nie dopuszcza się aparatu ucyfrowionego zarówno CR i jak DR) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| - GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Zakres wysokiego napięcia | min. 23 - 49kV |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok max co 1kV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość obciążenia prądowo – czasowego | min. 500 mAs |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego +/-10% | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj filtra, materiał anody oraz siły ucisku i wysokości płytki uciskowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd | -małego ogniska min 40mA -dużego ogniska min. 100mA |  | Bez punktacji |
| - LAMPA RENTGENOWSKA |  |  |  |  |
|  | Anoda wirująca | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał anody | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Lampa jedno- lub dwukątowa | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość wirowania anody | min. 5000 obr/min |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | min. 230 kHU |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową | max. 0.1 mm |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową | max. 0.3 mm |  | Bez punktacji |
|  | Filtry dodatkowe - minimum dwa dla badań 2D | TAK |  | Bez punktacji |
| - AUTOMATYKA |  |  |  |  |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymagane tryby pracy: w pełni automatyczny, ręczny wybór parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka doboru filtrów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola kompresji, min. dwustopniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczna kontrola kompresji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji, z możliwością wyłączenia tej funkcji przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolimacja automatyczna i kolimacja ręczna | TAK |  | Bez punktacji |
| - STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |  |
|  | Statyw wolnostojący | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Generator zabudowany w statyw mammografu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) | min. 71 - 140 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy w całym zakresie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy | min. 350º |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlacze po obydwu stronach statywu wyświetlające co najmniej kąt, grubość uciśnięcia piersi oraz siłę uciśnięcia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu (SID) | min. 66 cm |  | ≥ 68 cm – 5 pkt < 68 cm – 0 pkt |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1.5x i 1.8x | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych montowany bez konieczności zdejmowania osłony detektora (osłona detektora na stałe zintegrowana z stolikiem detektora) | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przyciski i/lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet płytek uciskowych dla wszystkich formatów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płytka uciskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) przesuwanie płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO). | TAK/NIE Podać |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Pole obrazowania przesuwa się automatycznie wraz z przesuwem płytki uciskowej do formatu obrazowania min 18 x 23 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  | Bez punktacji |
| - DETEKTOR CYFROWY |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku w technologii TFT, o wymiarach min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm, min. 23 cm x 29 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Matryca detektora promieniowania rentgenowskiego dla maksymalnego formatu obrazowania | Min. 2400 x 3000 pikseli |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela (bok piksela) | max. 85µm |  | ≤ 75 µm – 5 pkt >75 µm – 0 pkt |
|  | Zakres dynamiki detektora | min. 14bit |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wysuwanie kratki przeciwrozproszeniowej do zdjęć z powiększeniem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | max.30 s |  | Bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji, a wyświetleniem obrazu na monitorze | max. 8 s |  | Bez punktacji |
|  | Informacje podczas ekspozycji zbierane z powierzchni detektora jednoczasowo, a nie na zasadzie skanowania detektora | TAK |  | Bez punktacji |
| - FUNKCJA TOMOSYNTEZY |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalność tomosyntezy realizowana poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie wykonujące rekonstrukcję wolumetryczną 3D | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas wykonania skanu tomosyntezy (niezależnie od grubości i gęstości piersi) dla wszystkich trybów tomosyntezy | max. 10s |  | < 4s – 5 pkt ≥ 4s – 0 pkt |
|  | Zakres kątowy skanu tomosyntezy | min. ±7.5° |  | Bez punktacji |
|  | Wymagana ilość projekcji uzyskanych w badaniu tomosyntezy | Min. 15 |  | Bez punktacji |
|  | Ruch lampy podczas tomosyntezy płynny lub skokowy | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy | max.1 mm |  | Bez punktacji |
|  | Nieruchoma osłona względem twarzy pacjentki podczas badań z tomosyntezą (z fabrycznie montowanym uchwytem) dla wszystkich trybów tomosyntezy jeśli system posiada więcej niż jeden. Z możliwością odsuwania zamontowanej osłony od pacjentki w kierunku statywu w celu łatwiejszego pozycjonowania | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| - STACJA AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |
|  | Komputer z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja akwizycyjna stale zintegrowana z podłożem (nie dopuszcza się stacji jezdnych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS do podtrzymywania zasilania zabudowany w stację akwizycyjną | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektroniczna regulacja wysokości pulpitu stacji akwizycyjnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość eksponowania przyciskiem ręcznym i nożnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM | min. 16GB |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego | min. 1 TB |  | Bez punktacji |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora | min. 20 000 |  | Bez punktacji |
|  | Monitor obsługowy do wyświetlania obrazów LCD min. 20’’ i min. 2Mpix. Skalibrowany w standardzie DICOM lub równoważny monitor diagnostyczny spełniający normę DICOM i zapewniający rozdzielczość co najmniej 2 Mpix | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podejrzenia zdjęć archiwalnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku pomyłki technika, możliwość edycji zdjęcia po wykonaniu ekspozycji (możliwość zmiany strony i projekcji) oraz możliwość przenoszenia zdjęć między pacjentami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością : - DICOM Send - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Storage - DICOM ModalityWorklist, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem DicomWorklist) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i DVD w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość importu na stacji akwizycyjnej wcześniejszych badań pacjenta z CD i DVD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb | TAK |  | Bez punktacji |
| - STACJA OPISOWA |  |  |  |  |
|  | Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie stacji tego samego producenta co mammografu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM | min. 32 GB |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego SSD, RAID 1 | min. 2TB |  | Bez punktacji |
|  | UPS dobrany mocą do stacji opisowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dwa diagnostyczne monitory medyczne o minimalnych wymaganiach: - monitory parowane min. 5MPix - rozdzielczość min. 2048x2560 pix, - przekątna min. 21” - kontrast min. 500:1, - jasność maksymalna min. 500 cd/m2, - kąty widzenia min. 170/170, - certyfikat CE lub równoważne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zwalidowana przez producenta monitora karta grafiki, zapewniająca pracę w standardzie sygnału min. 10 bit | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie realizujące co najmniej: - automatyczne umieszczanie na ekranie obrazu CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej, wyświetlanie obrazu z uwzględnieniem symetrii ułożenia - prezentację obrazów w pełnej rozdzielczości - wyświetlanie zalecane przez EUREF – jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki - porównanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS przed opisywaniem badań bieżących | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowana klawiatura mammograficzna z podświetlanymi przyciskami z możliwością regulacji siły świecenia. Piktogramy na klawiaturze odpowiadają piktogramom na oprogramowaniu stacji opisowej. Klawiatura tego samego producenta co stacja opisowa. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przeglądania obrazów 3D na stanowisku diagnostycznym w formie płaszczyzn z możliwością łączenia warstw. Możliwość zmiany grubości warstw przez radiologa. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość synchronicznego przeglądania warstw tomosyntezy piersi lewej i prawej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami | TAK |  | Bez punktacji |
| - ROZBUDOWA SYSTEMU RADIOLOGICZNEGO PACS/RIS/HIS |  |  |  |  |
|  | Dostawa licencji komunikacji dwukierunkowej dla oferowanych/posiadanych urządzeń diagnostycznych min. 5 (licencje DICOM/Worklist/Gabinet) producent oprogramowania firma Synektik S.A., Cloudimed Sp. z o.o. – koszty zakupu licencji i usług serwisowych po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapewni dostęp do serwisu dla podłączanych urządzeń diagnostycznych po stronie ich dostawców. Dane kontaktowe i konfiguracyjne niezbędne do poprawnego zintegrowania w/w urządzeń, zostaną przekazane Wykonawcy na etapie analizy przedwdrożeniowej. | TAK podać |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa licencji komunikacji dwukierunkowej dla obsługi teleradiologii po stronie aplikacji PACS/RIS/HIS min. 1 szt. (licencje DICOM/HL7) - producent oprogramowania firma Synektik S.A., Cloudimed Sp. z o.o. – koszty zakupu licencji i usług serwisowych po stronie Wykonawcy. Dane kontaktowe do firmy teleopisowej zostaną przekazane Wykonawcy na etapie analizy przedwdrożeniowej. | TAK podać |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa/Rozbudowa licencji obsługi wolumenu obrazowego PACS online – rozszerzenie licencji wielo-wolumenowej z obecnie posiadanych 12TB do min. 20TB – koszty zakupu licencji i usług serwisowych po stronie Wykonawcy. | TAK podać |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa zintegrowanego systemu monitorowania i wyświetlania dawki promieniowania dla aparatów (min. 4 szt.) wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłania raportu w formacie DICOM - koszty zakupu licencji dla aplikacji PACS jak i usług serwisowych po stronie Wykonawcy. | TAK podać |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa serwera dedykowanego dla instalacji i rozbudowy posiadanego systemu PACS/RIS o parametrach minimalnych: - Obudowa typu Rack 19” z możliwością instalacji min. 12 dysków 3,5” - 1 x CPU Intel Xeon Gold (6442Y 2,6GHz), 24 rdzenie/48 wątków, 16GT/s, 60MB pamięci podręcznej, Turbo, HT (225W), - 128GB RAM, - HDD 5x1,92TB SSD SAS, - HDD 3x12TB NLSAS, - 2xPSU, - 2x1GB ETH, - 2x2x10GB SFP+/25GB, - 2x960GB M2 SSD, - 1xModół umożliwiający pełne zdalne zarządzanie serwerem, - Windows Server 2025 Standard na 24 core + płyty DVD wraz z możliwością downgrade do 2022, - szyny do szafy montażowej - 5 lat gwarancji onsite NBD - Monitor LCD min. 21” - W okresie min. 60 miesięcy Wykonawca zapewni kompatybilność pracy z systemem Zamawiającego lub równoważnych | TAK podać |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa zasilacza awaryjnego dedykowanego pod potrzeby oferowanego serwera min. 3000VA lub równoważny | TAK podać |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja na dostarczone licencje oraz wykonane usługi serwisowe w zakresie aplikacji i oprogramowania min. 24 miesiące. | TAK podać |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja na dostarczony serer min. 60 miesięcy. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni, że wszystkie dostarczone elementy będą w pełni funkcjonalne i kompatybilne z najnowszymi wersjami oprogramowania, systemów operacyjnych i komponentów systemowych, niezbędnych do realizacji celu wdrożenia. Wykonawca gwarantuje, że przez cały okres 5 lat nie wystąpi sytuacja, w której dostarczony sprzęt i oprogramowanie nie będzie mogło zostać zaktualizowane do najnowszej wersji, lub wykorzystane z powodu jego niekompatybilności, przestarzałości lub braku wsparcia producenta. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, bezpłatnego usunięcia niezgodności. | TAK podać |  | Bez punktacji |
| - INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumenty, świadectwa dopuszczające aparat do stosowania na terenie Polski np. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności | TAK podać |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie techników i lekarzy w zakresie obsługi aparatu (min. 3 lekarzy po 3 godziny szkolenia indywidualnego oraz 6 techników w grupach po 2 osoby 2 x po 5 godzin) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24mc na mammograf wraz z wyposażeniem | TAK podać |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw fantomów do kontroli jakości w mammografii skryningowej Dodatkowe szkolenie z kontroli jakości. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 8 lat |  | Bez punktacji |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu na terenie kraju. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia awarii (liczone w dniach roboczych) | Max. 48h |  | Bez punktacji |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 5 dni roboczych |  | Bez punktacji |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 10 dni roboczych |  | Bez punktacji |
|  | Karta katalogowa producenta lub oświadczenia oficjalnego dystrybutora na terenie Polski potwierdzające oferowane parametry | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykaz punktów serwisowych. | TAK podać |  | Bez punktacji |
|  | Demontaż nieniszczący starego mammografu i zmagazynowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fartuchy mammograficzne osłaniające niebadaną pierś – 2szt Wieszak na fartuchy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Półka na akcesoria mammograficzne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Usługa migracji danych obrazowych z obecnie posiadanego serwera na nowo dostarczany serwer wraz z aktualizacją aktualnie użytkowanych modułów oprogramowania medycznego PACS/RIS. Koszty usług serwisowych w w/w zakresie po stronie Wykonawcy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie objętym gwarancją Wykonawca zapewni wsparcie serwisowe prowadzone przez dedykowanego pracownika oraz obsługę zgłoszeń bezpośrednio, poprzez kontakt telefoniczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie online do wspomagania wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodnie z RMZ z dnia 12.12.2022 roku. Pomiary i obliczenia, generowanie raportów jednorazowych i raportów zbiorczych z zadanego okresu. Archiwizacja i udostępnianie raportów i związanych z nimi obrazów testowych. Dostęp do archiwum bez ograniczeń czasowych. Szkolenie użytkowników z wykonywania testów podstawowych kontroli jakości oraz obsługi programu. | TAK |  | Bez punktacji |

………………… dnia ………… 2025 r

…………………………………………………………

/ kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej /